Федеральное агентство связи

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

Сибирский государственный университет

телекоммуникаций и информатики

Кафедра ПДСиМ

И.Н. Запасный,   В.И. Сметанин

ПОВЕРКА  АНАЛОГОВОГО

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО  ПРИБОРА

# методические  указания  к  лабораторной  работе № 2(LR_2_2)

по курсам

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

В ИНФОКОММУНИКАЦИЯХ

МЕТРОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ В

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

МЕТРОЛОГИЯ И РАДИОИЗМЕРЕНИЯ

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Новосибирск

2013 г.

УДК 621.317 ( 076.5 )

Запасный И.Н., Сметанин В.И. Поверка  аналогового измерительного  прибора. Методические  указания  к  лабораторной  работе по курсам: «Метрология, стандартизация и сертификация»; «Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникациях»; «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях»; «Метрология и радиоизмерения»; «Метрология, стандартизация и технические измерения» // // СибГУТИ. – Новосибирск 2013 г. – 19 с.

В методических указаниях приведены задания на выполнение лабораторной работы   по разделам «Погрешности и математическая обработка результатов измерений», «Измерение параметров электрических сигналов» и «Поверка средств измерений» курсов «Метрология, стандартизация и сертификация», «Метрология, стандартизация и сертификация в инфокоммуникациях» «Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах», «Метрология и радиоизмерения», «Метрология, стандартизация и технические измерения». Предложены экспериментальные задачи для решения решения на симуляторе лабораторной установки и вопросы для самоконтроля теоретической подготовки студента к выполнению лабораторной работы. Приведены подробные методические рекомендации по проведению экспериментов и обработке их результатов. Предложены вопросы для самоконтроля самостоятельной работы и   рекомендации по оформлению отчета. Выполнение работы способствует закреплению теоретических знаний, развитию навыков работы со средствами измерений, приобретению умений по обработке и оформлению результатов экспериментальных исследований.

Каф. ПДС и М

Ил.5,  табл.11

Рецензент:  Н.И. Горлов

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. Цель работы ……………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| 2. Программа лабораторной работы ……………………………………. | 4 |
| 3. Состав лабораторной установки ………………………………………. | 4 |
| 4. Подготовка к выполнению лабораторной работы ……………………. | 4 |
| 4.1. Изучение теории ………………………………………………………… | 4 |
| 4.2. Требования к заготовке отчета …………………………………….. | 5 |
| 4.3. Контрольные вопросы …………………………………………………. | 6 |
| 5. Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы | 6 |
| 5.1. Описание лабораторного стенда ………………………………... | 6 |
| 5.2. Подготовка стенда к работе ………………………………………… | 7 |
| 5.3. Проведение многократных наблюдений аналоговым вольтметром для определения зависимости погрешности (неопределенности) вольтметра от его показаний …………………………………………... | 8 |
| 5.4. Оценка случайной и систематической составляющих погрешности единичных измерений (результатов наблюдений) аналоговым вольтметром ……………………………………………………… | 9 |
| 5.5. Определение границ суммарной погрешности единичных измерений аналоговым вольтметром ……………………………………………… | 11 |
| 5.6. Определение пределов допускаемых погрешностей аналогового вольтметра ………………………………………………………………………... | 12 |
| 5.7. Сравнение результатов экспериментальных исследований погрешности аналогового вольтметра с метрологическими характеристиками прибора …………………………………………………………………. | 13 |
| 6. Требования к отчету ……………………………………………………. | 13 |
| 7. Приложения ……………………………………………………………... | 14 |
| 7.1. Условные обозначения ………………………………………………….. | 14 |
| 7.2. Оформление результатов измерения………………………………… | 14 |
| 7.3. Правила выполнения лабораторной работы………………………. | 16 |
| 7.4. Описание измерительных приборов ………………………………… | 16 |
| 8. Литература ………………………………………………………………. | 19 |

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ.

1.1. Изучить методы поддержания единства измерений.

1.2. Изучить способы нормирования погрешностей средств измерений.

1.3. Изучить методику обработки результатов измерений с многократными наблюдениями.

1.4. Приобрести практические навыки измерения напряжения аналоговыми вольтметрами.

1.5. Освоить методику оценки случайной составляющей погрешности (неопределенности) средств измерений.

1.6. Приобрести навыки оценки погрешности средств измерений по метрологическим характеристикам.

2. ПРОГРАММА  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЫ

2.1. Провести многократные наблюдения напряжения аналоговыми вольтметрами для определения зависимости погрешности (неопределенности) вольтметра от его показаний.

2.2. Оценить случайную и систематическую составляющие погрешности единичных измерений аналоговым вольтметром путем обработки полученных результатов наблюдений.

2.3. Найти границы суммарной погрешности единичных измерений аналоговым вольтметром и отобразить их графически в зависимости от показания вольтметра.

2.4. Вычислить пределы основных допускаемых абсолютных погрешностей вольтметра, отобразить их на графике фактических границ суммарной погрешности аналогового вольтметра.

2.5. Произвести сравнение результатов экспериментальных исследований погрешности аналогового вольтметра с метрологическими характеристиками прибора. Сделать вывод о пригодности вольтметра к применению.

3.  СОСТАВ  ЛАБОРАТОРНОЙ  УСТАНОВКИ

При выполнении лабораторной работы используется компьютерная модель лабораторного стенда, которая включает в себя:

3.1.  Аналоговый вольтметр.

3.2.  Образцовой вольтметр.

3.3.  Регулируемый источник напряжения.

4.  ПОДГОТОВКА  К  ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

4.1. . Изучение теории .

4.1.1. Ознакомиться с теоретическим материалом, относящимся к данной работе, по литературе [1] (стр. 27 – 43, 60 – 80, 82 – 84 ), [2] (стр.35 – 53, 62 – 66 , 112) [5] (стр. 74 – 79, 84 – 88) и электронному конспекту лекций.

4.1.2. Изучить описание данной работы и заготовить в бланке отчета таблицы, оформленные в соответствии с указаниями к содержанию отчета.

4.2. Требования к заготовке отчета.

Перед выполнением работы рекомендуем оформить заготовку отчета, которая должна содержать:

- титульный лист;

- номер и наименование лабораторной работы;

- формулировку цели работы;

- программу работы;

- перечень применяемых приборов по форме табл. 4.1, 4.2;

- схему измерений, выполненную в соответствии с требованиями стандартов;

- таблицы для записи результатов наблюдений и измерений;

- расчетные формулы и формулы оценки погрешностей.

Таблица 4.1

Основные метрологические характеристики аналогового вольтметра.

| Тип вольтметра |  |
| --- | --- |
| Тип преобразователя |  |
| Вид градуировки |  |
| Нормальные условия эксплуатации |  |
| Диапазон частот |  |
| Пределы измерения напряжения, В |  |
| Входное сопротивление, Ом |  |
| Входная емкость, пФ |  |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения либо класс точности |  |
| Пределы допускаемых дополнительных погрешностей |  |

Таблица 4.2

Основные метрологические характеристики образцового вольтметра.

| Тип вольтметра |  |
| --- | --- |
| Тип преобразователя |  |
| Вид градуировки |  |
| Нормальные условия эксплуатации |  |
| Диапазон частот |  |
| Пределы измерения напряжения, В |  |
| Входное сопротивление, Ом |  |
| Входная емкость, пФ |  |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения либо класс точности |  |
| Пределы допускаемых дополнительных погрешностей |  |

4.3. Контрольные вопросы.

4.3.1.Основные метрологические характеристики вольтметров переменного тока.

4.3.2. Основная и дополнительные погрешности средств измерений.

4.3.3. Абсолютная, относительная и приведенная погрешности.

4.3.4. Систематическая и случайная составляющие погрешности измерения: причины возникновения, формы проявления, законы  распределения случайных погрешностей.

4.3.5.  Методики оценки систематической составляющей погрешности прибора.

4.3.6. Определение доверительного интервала случайной составляющей погрешности при заданной доверительной вероятности для результата наблюдения и результата измерения.

4.3.7. Вариация показаний прибора.

4.3.8. Способы нормирования погрешностей измерительных приборов: классы точности приборов, использующих для отображения измерительной информации шкальные измерительные механизмы.

4.3.9. Определение пределов допускаемых основных абсолютной и относительной погрешностей прибора по его классу точности.

4.3.10. Правила суммирования погрешностей.

4.3.11. Формы представления результата измерения.

5. Методические  указания по выполнению лабораторной работы.

Рис. 5.1. Вид модели лабораторного стенда

1 - электромагнитный вольтметр, 2 - электронный аналоговый вольтметр,

3 - генератор сигналов, 4 - ползунковый переключатель

5.1. Описание лабораторного стенда

Лабораторный стенд представляет собой LabVIEW компьютерную модель, располагающуюся на экране персонального компьютера. На стенде находятся модели: электромагнитного вольтметра; электронного аналогового вольтметра;  генератора сигналов (рис.5.1).

При выполнении лабораторной работы модели средств измерений и вспомогательных устройств выполняют описанные ниже функции.

Модель электромагнитного вольтметра используется при моделировании процесса прямых измерений среднеквадратического значения напряжения сигнала синусоидальной формы методом непосредственной оценки. При выполнении работы модель электромагнитного вольтметра служит образцовым средством измерений, с помощью которого методом сличения определяют (контролируют) погрешность рабочего средства измерений.

Модель электронного аналогового вольтметра используется при моделировании процесса прямых измерений среднеквадратического значения напряжения сигнала синусоидальной формы. При выполнении работы модель выполняет роль рабочего (поверяемого) средства измерений, погрешность которого подлежит определению.

Модель генератора сигналов используется в качестве источника электрического сигнала синусоидальной формы с плавной регулировкой амплитуды и частоты генерируемого сигнала.

Схема соединения приборов при выполнении работы № 2.2 соответствует рисунку 5.2.

5.2. Подготовка стенда к работе.

Установите на компьютере программу LVRunTimeEng, при необходимости разархивируйте файл LR_2_2 и запустите программу стенда лабораторной работы № 2.2  LR2_2.ехе. На появившемся экране нажмите кнопку «Выполнить». На экране компьютера появятся изображение лабораторного стенда с моделями средств измерений и вспомогательных устройств (рис. 5.1)

Ознакомьтесь с расположением моделей отдельных средств измерений на лабораторном стенде.

Подготовьте к работе модель электромагнитного вольтметра, установив с помощью ползункового переключателя предел измерений равным 15 В.

Подготовьте к работе модель электронного аналогового вольтметра:

- включите модель вольтметра с помощью кнопки «Вкл.»;

- с помощью переключателя «~/=» выберите род работы модели, соответствующий измерению переменного напряжения;

- установите предел измерений вольтметра равным 10 В.

Подготовьте к работе модель генератора сигналов:

- включите модель генератора с помощью кнопки «Вкл.»;

- установите, ориентируясь на стрелочный индикатор, амплитуду выходного сигнала равной нулю;

- установите частоту выходного сигнала равной примерно 50 Гц.

Опробуйте модели средств измерений: плавно изменяйте напряжение на выходе генератора сигналов и следите за показаниями вольтметров. Изменяя диапазон измерений вольтметров, амплитуду и частоту выходного сигнала, проследите за изменениями показаний приборов и убедитесь в их работоспособности.

5.3. Проведение многократных наблюдений аналоговым вольтметром для определения зависимости погрешности (неопределенности) вольтметра от его показаний

Приготовьте таблицу 5.3 для записи результатов наблюдений. Исследование провести для трех значений напряжения (в трех точках шкалы: U1 - в начале, U2 - в середине и U3 - в конце одного предела измерения)  в  соответствии с Вашим вариантом задания в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Варианты задания для выполнения лабораторной работы №2.2.

| точки для исследования | последняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| U1, B | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| U2, B | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| U3, B | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| вероятность Pдов | 0,9 | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,9 |

Таблица 5.2

Варианты задания для выполнения лабораторной работы №2.2.

| параметр поверки | предпоследняя цифра номера зачетной книжки (пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| f, частота Гц | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 600 | 800 | 1000 | 400 | 20 |
| n, число наблюдений | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |

5.3.1. Убедитесь, что схема соединения приборов на стенде соответствует схеме измерения на рис. 5.2.

Обратите внимание! Предел допускаемой погрешности образцового вольтметра должен быть, по крайней мере, в три раза меньше предела допускаемой погрешности исследуемого вольтметра.

V1

G

U

V2

V1 - поверяемый  вольтметр;

V2 - образцовый  вольтметр;

Рис.5.2. Схема для  исследования погрешности вольтметра.

5.3.2. Выбрать и установить пределы измерения  Uк  обоих вольтметров, близкими к наибольшему значению напряжения из трех значений, заданных в таблице 5.1. Установить на источнике заданную частоту сигнала (таблица 5.2).

5.3.3. Регулируя напряжение источника, установить стрелку на отметку (оцифрованную риску) U1 на шкале исследуемого вольтметра в соответствии с заданием (см.таблицу 5.3). Записать показание UО1 образцового вольтметра в  таблицу 5.3. (столбец 2). Выполнить n наблюдений, каждый раз расстраивая и тщательно устанавливая указатель как можно точнее на отметку U1  шкалы исследуемого вольтметра.

5.3.4. Повторить наблюдения по  п. 5.3.3 для значений   U2  и  U3 . Показания образцового вольтметра UОi  занести в 6-й  и  10-й столбцы табл. 5.3 соответственно.

5.4. Оценка случайной и систематической составляющих погрешности единичных измерений (результатов наблюдений) аналоговым вольтметром.

Обработать результаты наблюдений напряжений U1, U2, U3 следующим образом.

5.4.1. Вычислить абсолютную погрешность каждого наблюдения  I , содержащую систематическую и случайную составляющие погрешности измерения

i  = Uj – Uоi 								( 5.1. )

и записать их значения в 3-й, 7-й и 11-й столбцы; внизу каждого столбца поместить алгебраическую сумму

i=1nΔi

где Uj  принимает значения  U1  ,  U2  и  U3 соответственно.

5.4.2. Оценить систематическую составляющую погрешности

Δcj=1ni=1nΔi,							(5.2)

которая постоянна для каждого значения напряжения  U1, U2,U3.



i  = cj +Δi              ( 5.3. )

У к а з а н и е.  Абсолютная погрешность отдельного наблюдения i является суммой систематической  cj  и случайной погрешности    i





i = i  – cj Веренийенных условиях измерений

5.4.3. Вычислить случайные составляющие погрешности каждого наблюдения и записать их значения в 4-й, 8-й, 12-й столбцы. Если вычисления верны, сумма i=1nΔ ∘i=0.

Таблица 5.3.Результаты наблюдений и расчета составляющих основной погрешности исследуемого вольтметра

| i | U1 = B |  |  |  |  |  | U2 = B |  |  |  | U3 = B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0j В | i В | Δ∘i В | Δ∘i2 В2 |  |  | U0i В | i В | Δ∘i В | Δ∘i2 В2 | U0i В |  | i В | Δ∘i В | Δ∘i2 В2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 12 i n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c1 = В |  |  |  |  |  | c2 = В |  |  |  | c3 = В |  |  |  |  |
|  | S1 = В |  |  |  |  |  | S2 = В |  |  |  | S3 = В |  |  |  |  |
|  | Рдов = n = t =     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дов.1 =  В |  |  |  |  |  дов.2 =  В |  |  |  |  |  |  дов.3 =  В |  |  |  |
|  | Δc1+Δ ∘дов1= В Δc1−Δ ∘дов1= В |  |  |  |  | Δc2+Δ ∘дов2= В Δc2−Δ ∘дов2= В |  |  |  |  |  | Δc3+Δ ∘дов3= В Δc3−Δ ∘дов3= В |  |  |  |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности вольтметра пред: ± В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.4. Найти квадраты случайных составляющих погрешночсти     Δ∘i2     и полученные значе6ния занести в 5-й, 9-й и 13-й столбцы, а внизу каждого из них поместить суммы этих квадратов                i=1nΔ ∘i2

5.4.5. Определить оценку среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности вольтметра по формуле

S=1n−1i=1nΔ ∘i2		 	  ( 5.4.).



σ

Найденные значения S1, S2, S3 округлите в соответствии с нормативными документами (см. раздел 7.2.3 данной работы и COURSE88, контрольные работы, тема5, п.8) и поместите в табл.5.3.  Перед округленным значением укажите неокругленное значение, чтобы можно было оценить верность округления.

5.4.6. Вычислить доверительный интервал случайной составляющей погрешности вольтметра.

Δ ∘довJ=SJ*t                         (5.5)

где  t – коэффициент, значение которого зависит от заданной доверительной вероятности  Рдов  и  числа наблюдений  n.

Округлите вычисленный доверительный интервал в соответствии с нормативными документами (см. раздел 7.2.3 данной работы и COURSE88, контрольные работы, тема5, п.8) и поместите в табл.5.3. Перед округленным значением укажите неокругленное значение, чтобы можно было оценить верность округления.

У к а з а н и е. Предполагая, что закон распределения случайной составляющей погрешности нормальный, коэффициент t, при малом числе наблюдений, определяется распределением Стьюдента. Значение коэффициентов  t  можно определить по  таблицам в учебниках [1] (стр.413 ) и [2]  ( стр.418 ).

П р и м е ч а н и е. Полученные значения составляющих основной погрешности вольтметра являются лишь приближенными оценками. Если необходимо улучшить точность этих оценок, то нужно при низменных условиях измерений увеличить число наблюдений n вплоть до нескольких сотен, сделать заключение о характере закона распределения  случайной составляющей погрешности с помощью процедуры проверки согласия опытного и теоретического распределений.

5.5. Определение границ суммарной погрешности единичных измерений аналоговым вольтметром

5.5.1.Оценку суммарной основной абсолютной погрешности вольтметра выполняют на основании формулы (5.3) вычисляя как      (UJ) = cJ   довJ .







cjред –  дов j  ≤   (U)   ≤  cj + дов j

(5.6)

5.5.2. Построить график, характеризующий область значений основной погрешности 	 (U), полученных экспериментально при напряжениях  U1,U2,U3:



 дов

Рис.5.3. Графики областей основной погрешности :

а – область экспериментальных значений; б – область нормированных значений погрешности исследуемого прибора, предел допускаемой абсолютной погрешности которого представлен выражением  (5.7).

б

а

Значения  cJ  и Δ ∘довJ  возьмите из табл.5.3. Примерный вид графика приведен на рис.5.3.

5.6. Определение пределов допускаемых погрешностей аналогового вольтметра.

5.6.1. По метрологическим характеристикам исследуемого вольтметра вычислить пределы основной допускаемой абсолютной погрешности. Если класс точности прибора нормирован приведенной погрешностью  , область допускаемой абсолютной суммарной погрешности определяется с помощью формулы:

пред  = ± · Uk /100 ,  В             	      	(5.7)

Если пределы основной допускаемой абсолютной погрешности прибора характеризуется двучленной формулой вида

пред  = ± (с + d ( | Uk / U | -1 ) ) ,   %                   (5.8 )

то область допускаемой основной абсолютной погрешности вычисляется по формуле

пред. = ± ( с / 100) ∙U + ( d / 100) ∙ ( │Uk│- U ), В   (5.9 )

В формулах (5.7.), (5.8.) и (5.9.)  Uk – конечное значение установленного предела измерения, в формулах  (5.8 ),  ( 5.9 )  U – показание прибора.

5.6.2. Нанести область границ (пределов) допускаемых погрешностей исследуемого вольтметра на рисунок, на котором уже отображен график, характеризующий область значений основной погрешности 	(U), полученный экспериментально.

5.7. Сравнение результатов экспериментальных исследований погрешности аналогового вольтметра с метрологическими характеристиками прибора. 	Используя построенный график, сравните результаты экспериментальных исследований погрешности аналогового вольтметра с метрологическими характеристиками прибора. Если область экспериментальных значений не выходит за границы допускаемых погрешностей прибора, то он пригоден к измерениям. Сделайте вывод о пригодности вольтметра к применению по результатам Вашего эксперимента.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ:

6.1. Отчет по лабораторной работе должен быть оформлен каждым  студентом в соответствии со своим вариантом (паролем) задания.

6.2.  Удовлетворять всем требованиям к заготовке отчета (см. п. 4.2.) и должен содержать:

- титульный лист;

- номер и наименование работы;

- формулировку цели работы;

- программу работы;

- метрологические характеристики основных измерительных приборов;

- схему измерений в соответствии с программой лабораторной работы, оформленную в соответствии со стандартами;

- расчетные формулы по обработке результатов наблюдений и измерений, а также формулы для оценки погрешностей по каждому пункту программы лабораторной работы; при этом необходимо указать источник (литературный или электронный конспект (ЭК), или  контрольное задание (КЗ), или методические указания к лабораторной работе), из которого взята данная формула, со ссылкой на номер страницы или формулы, список использованных источников информации привести в конце отчета;

- результаты экспериментальных исследований в таблицах;

- результаты обработки экспериментальных данных в форме таблиц, графиков и результатов измерений, оформленных в соответствии с нормативными документами;

- выводы по каждому пункту программы лабораторной работы и выводы по работе в целом в завершении отчета.

6.3. При выполнении численных расчетов надо записать расчетную формулу определяемой величины, сделать соответствующую численную подстановку и произвести вычисления.

6.4. Графики и рисунки  выполнять в удобном для обработки масштабе. Поле графиков должно быть не менее 170х120 мм, координатные оси графиков должны быть обозначены, указаны единицы измерения и масштаб.

6.5. Необходимо пользоваться общепринятыми условными обозначениями величин и сокращениями названий.

6.6. Выводы по работе должны отражать результаты изучения теории и анализа полученных экспериментальных данных, давать характеристику исследованным методам и средствам измерения в отношении точности, производительности, сложности, удобства и экономичности измерений, то есть выявлять их достоинства и недостатки. Не следует в выводах перечислять пункты задания и приводить полученные результаты.

6.7. Привести список использованных источников информации и ссылки на него в тексте работы.

6.8. Не следует включать в отчет весь текст настоящих методических указаний и теоретический материал из конспекта лекций.

7. Приложения

7.1. Условные обозначения:

U – напряжение электрического сигнала;

Uп – показание прибора;

Uк – конечное значение шкалы прибора при установленном пределе измерения;

Δ i  – абсолютная погрешность i-го наблюдения;

Δ i ∘– случайная составляющая абсолютной погрешности i-го наблюдения;

пред – предел (граница) допускаемой абсолютной погрешности средства измерений;

пред  – предел (граница) допускаемой относительной погрешности средства измерений;

  – предел (граница) допускаемой приведенной погрешности средства измерений;

Δ∘дов – доверительный интервал случайной составляющей абсолютной погрешности результата наблюдения (единичного измерения);

S – оценка среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности результата наблюдения (единичного измерения);

Δ с – систематическая составляющая абсолютной погрешности;

7.2. Оформление результатов измерения.

7.2.1. Промежуточные вычисления выполняют с использованием такого числа значащих цифр, которое необходимо для обеспечения решения задачи с требуемой точностью. Для выполнения данной лабораторной работы достаточно использовать шесть значащих цифр.

7.2.2. Конечные результаты расчетов должны, быть представлены с соблюдением правил округления и обязательным указанием единиц измерения, вычисленной физической величины.

7.2.3. В тех случаях, когда при расчете оценивают погрешность (неопределенность) результата измерений, он должен быть оформлен в соответствии с нормативным документом  методическими рекомендациями МИ1317-2004. Согласно им окончательный результат оценки погрешности должен содержать не более двух значащих цифр путем его округления в большую сторону.  Погрешность округления во всех случаях в соответствии с ГОСТ 8.401-80 не должна превышать 5%.

Критерием для округления конечного результата расчета измеряемой величины (результата измерения) является округленное значение абсолютной погрешности (неопределенности): младший разряд числового значения результата измерения должен быть одинаковым с младшим разрядом округленного значения абсолютной погрешности (неопределенности). Обратите внимание, что при округлении единицы измерения результата измерения и погрешности должны быть одинаковыми.

Если результат измерения содержит интервальные оценки неопределенности, обязательно указание вероятности, с которой погрешность находится в этом интервале. Кроме того, результат должен включать в себя условия проведения измерения (температура, давление, влажность, число наблюдений, частота, на которой проведены измерения, и т. п.).

Пример. Измеренное значение напряжения U равно 21,71924 В, оценка границ относительной погрешности этого результата δU равна 0,06156 % с вероятностью P=0,95. Измерение проведено в нормальных условиях. Оформить результат измерения в соответствии с нормативными документами.

1) Вычислим оценку границ абсолютной погрешности измерения  U = U*δ/100 = 21,71924*0,06156/100 = 0,0133704В = 13,3704мВ.

2) Округлим оценку абсолютной погрешности измерения, содержащую шесть значащих цифр, до двух значащих цифр: ΔUокр=0,014В =14мВ.

3) Вычислим погрешность округления абсолютной погрешности: δокр=ΔUокр−ΔUΔU100 % = (1413,3704)*100/13,3704 = 4,70891%, следовательно, округление в большую сторону верно, так как погрешность округления не превышает 5%.

4) Округлим измеренное значение напряжения до тысячных долей: U=21,719В, так как младший разряд абсолютной погрешности равен 0,001В.

5) Округлим оценку относительной погрешности измерения, содержащую четыре значащих цифры, до двух значащих цифр: U=0,062% погрешность округления относительной погрешности не превышает 5%.

6) Округление оценок абсолютной и относительной погрешностей измерения до одной значащей цифры невозможно, так как погрешность округления в этом случае превышает 5%.

7) Запишем результат измерения в соответствии с нормативными документами:

U=21,719  0,014В; P =0,95; условия измерения нормальные; или

U=21719  14мВ; P =0,95; условия измерения нормальные; или

U=21,719В  0,062%; P =0,95; условия измерения нормальные; или

U=21719мВ  0,062%; P =0,95; условия измерения нормальные.

В случае необходимости выполнения ряда однотипных расчетов приводят расчет только для одного значения, результаты промежуточных вычислений и конечные результаты сводят в таблицу.

7.3. Правила выполнения лабораторной работы.

1. Выполнению каждой лабораторной работы предшествует предварительная самостоятельная подготовка студента, которая включает в себя:

- изучение по литературе и другим источникам необходимых разделов курса;

- формулирование ответов на контрольные вопросы;

- решение задач для контроля самостоятельной работы;

- выполнение необходимых предварительных расчетов;

- изучение описания лабораторного макета, задания и порядка выполнения соответствующей лабораторной работы.

Студент должен также отчетливо представлять, что и как он будет делать, и какие результаты ожидаются в каждом из пунктов лабораторной работы (мысленный эксперимент).

2. В процессе выполнения работы результаты эксперимента должны быть аккуратно оформлены в заготовке отчёта в виде таблиц, графиков. Результаты каждого пункта должны иметь соответствующие заголовки и пояснения исходных данных, режимов и условий измерений.

3. По результатам лабораторной работы студент должен оформить отчет (смотрите разделы 4.2 и 6) и, при дистанционном обучении, выслать его на проверку отдельным файлом.

4. При выполнении лабораторных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности.

7.4. Описание измерительных приборов

Электромагнитный вольтметр

Модель электромагнитного вольтметра служит для измерения среднеквадратического значения электрического напряжения гармонических сигналов (синусоидальной формы).

Ниже приведены некоторые метрологические характеристики модели:

- электромагнитный измерительный механизм на переменном токе является преобразователем среднеквадратических значений, поэтому показание прибора UV равно среднеквадратическому значению напряжения сигнала: UV = U.

Рис. П.1. Вид модели электромагнитного  вольтметра

3

2

1

шкала отсчетного устройства проградуирована в среднеквадратических значениях, градуировка справедлива для произвольной формы сигнала;

- нормальные условия эксплуатации вольтметра соответствуют  нормальным условиям эксплуатации компьютера и обычно равны: температура +205С; атмосферное давление 75030мм рт. ст., относительная влажность не более 90%;

- входное сопротивление на пределе 15 В более 10 кОм;

- входная емкость менее 100 пФ;

- пределы измерения могут быть выбраны равными 0,3, 1, 3 или 15 В;

- класс точности прибора обозначен  0,5 , следовательно, предел допускаемой приведенной погрешности равен 0.5% .

- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 1 кГц.

На лицевой панели модели расположены (рис. П.1): шкала (1) отсчетного устройства со стрелочным указателем; клеммы (2) для выбора пределов измерения и подключения к электрической цепи (для удобства пользователя в работе 2.2 пределы измерения могут выбираться с помощью ползункового переключателя (3), находящегося под электромагнитным вольтметром).

Аналоговый электронный вольтметр

Модель аналогового электронного вольтметра служит для измерения постоянного напряжения и среднеквадратического значения напряжения гармонических сигналов (синусоидальной формы).

Ниже приведены некоторые метрологические характеристики модели:

- на переменном токе в приборе используется пиковый преобразователь;

- вольтметр проградуирован в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала, следовательно, его показания UV равны: UV = 0,707Um , где Um – пиковое значение напряжения сигнала;

Рис. П.2. Вид модели электронного  вольтметра

3

5

1

4

2

класс точности прибора обозначен  2,5 , следовательно, предел допускаемой приведенной погрешности равен 2.5% .

- нормальные условия эксплуатации соответствуют  нормальным условиям эксплуатации компьютера и обычно равны: температура +205С; атмосферное давление 75030мм рт. ст., относительная влажность не более 90%.

- пределы измерения напряжения могут быть выбраны равными: 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100 и 300 В;

- входное сопротивление более    1 МОм;

- входная емкость менее 10 пФ;

- диапазон рабочих частот от 20 Гц до 100 кГц.

На рисунке  П.2 показана лицевая панель прибора, на которой расположены: кнопка включения питания (1); шкала отсчетного устройства (2); переключатель пределов измерения (3); переключатель вида измеряемого сигнала (4); входные клеммы (5).

8. ЛИТЕРАТУРА

- Метрология, стандартизация и измерения в технике связи: Учеб. пособие для    вузов/   Б.П. Хромой,   А.В. Кандинов,   А.Л. Сенявский и др. ; Под ред. Б.П. Хромого. – Радио и связь, 1986. – 424 с.

- Кушнир Ф.В. и др. Измерения в технике связи. Изд. 2-е. – М.: связь, 1976. – 432 с.: ил.

- Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. С.И.Боридько, Н.В.Дементьев, Б.Н.Тихонов, И.А.Ходжаев.-М.: Горячая линия-Телеком,2007.

- Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. Под ред. В.И.Нефёдова и А.С.Сигова.-М.: Высшая школа, 2005.

- Кушнир Ф.В. Электроизмерения: Учебное пособие для вузов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1983. – 320 с.

- Горлов Н.И., Запасный И.Н., Сметанин В.И. Оценка инструментальной погрешностей при экспериментальных исследованиях. Методические указания. – Новосибирск: СибГАТИ, 1995. – 27 с.

- Конспект лекций по курсу метрология стандартизация и сертификация – Новосибирск: СибГУТИ, 2004. Электронный конспект.

- Запасный И.Н., Сметанин В.И. Упрощенная процедура обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями: Методические  указания  к  лабораторной  работе по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»// СибГУТИ. – Новосибирск,  2009 г. – Электронный конспект лабораторная работы №1 (LR_1_4).

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" http://www.rg.ru/2008/07/02/izmereniya-dok.html (дата обращения: 21.05.12).

- Федеральный закон N 184-ФЗ         "О техническом регулировании" http://base.garant.ru/12129354/1/#100 (дата обращения: 21.05.12)

- Демидова Н.В. Метрология, стандартизация и сертификация.  Институт экономики и права Ивана Кушнира.  http://be5.biz/ekonomika/m003/toc.htm (дата обращения: 21.05.12)